## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace a požadavky zadavatele
Automatický hemokultivační systém s kapacitou v rozdělení 200 základních + 40 satelitních pozic, vzájemně propojený
Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy)
Výrobce
Jednoznačný název a typ modelu přístroje
Technické požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Poznámky a komentáře
Automatický hemokultivační systém s kapacitou v rozdělení 200 základních + 40 satelitních pozic, vzájemně propojený
Kapacita 200 + 40 paralelně kultivovatelných vzorků, resp. kultivačních pozic
Technologie:
hemokultivační systém s kontinuálním testováním jednotlivých vzorků min. 1x za 10 minut
fluorescenční technologie
resinová technologie pro neutralizaci antibiotik
technologie identifikace vzorků založená na identifikaci prostřednictvím čárových kódů čtečkou čárových kódů
technologie vztahující data o vzorku k jeho záznamu (pořadovému číslu), nikoliv ke kultivační pozici
nepřetržité protřepávání kultivačních lahviček při konstantní teplotě
čidlo přítomnosti lahvičky umístěné v každé stanici, s reálným záznamem času vložení a vyjmutí lahvičky ze stanice
grafické uživatelské rozhraní
dotyková ovládací obrazovka
možnost obousměrného připojení k laboratornímu informačnímu systému, s obousměrným přenosem dat o vzorcích
obousměrného propojení základního a satelitního modulu do agregačního software
Funkce:
indikace pozitivních vzorků prostřednictvím zvukového a vizuálního alarmu
funkce vztahující data o lahvičce se vztahují k pořadovému číslu
funkce transferu lahviček mezi propojenými přístroji (moduly) bez ztráty dat
funkce zpětného vrácení pozitivní lahvičky pro další inkubaci bez ztráty dat až do 5 hodin od vyjmutí lahvičky
automatická úprava algoritmu hodnocení při opožděném vložení kultivační lahvičky
individuální nastavení délky (doby) kultivace pro každý vzorek
funkce on-line zobrazení růstové křivky
funkce archivace dat
možnost kombinace čárových kódů lahviček a vlastních kódů laboratoře
specifické algoritmy detekce pozitivity v závislosti na typu lahvičky
návaznost zpracování pozitivních vzorků bez nutnosti úpravy vzorku pro mikroskopii a spektrometrické identifikační metody
integrovaný ovládací systém – tablet zabudovaný jako součást přístroje
možnost modulárního rozšíření v případě potřeby navýšit kapacitu systému (+40 / +80 / +120 / +200 pozic)
Kompatibilita:
Hemokultivační systém je kompatibilní s
kultivačními lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s aerobní kultivační atmosférou, pro kultivaci aerobních bakterií
kultivačními lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s anaerobní kultivační atmosférou, pro kultivaci anaerobních bakterií
kultivačními lahvičkami s neutralizátory antibiotik, s aerobní kultivační atmosférou, pro kultivaci aerobních bakterií
kultivačními lahvičkami s neutralizátory antibiotik, s anaerobní kultivační atmosférou, pro kultivaci anaerobních bakterií
kultivačními lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s anaerobní kultivační atmosférou, s lytickým činidlem k lýze buněk, pro kultivaci anaerobních bakterií
kultivačními lahvičkami pro selektivní kultivaci kvasinek, plísní a vláknitých hub
Kultivační lahvičky jsou kompatibilní s: systémem pro vakuový odběr krve o bezpečnostním systémem pro subkultivaci
na systém i všechny typy kultivačních lahviček - výrobcem vydáno platné prohlášení o shodě
systém i všechny typy kultivačních lahviček jsou zdravotnickým prostředkem in vitro
ke každé šarži kultivačních lahviček - vystaven protokol o kontrole kvality, vč. deklarace ověření růstových vlastností kontrolními kmeny
Příslušenství
Nosná konstrukce pod přístroj
Další požadavky
Záruční doba přístroje min. 2 roky
Dodávka startovací sady hemokultivačních lahviček dle přílohy č. 5
Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)
Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (10 let)
Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD nebo USB disk, provedení zaškolení personálu.
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.
Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu, provoz, servis a demontáž musí být realizovány plně na náklady dodavatele.
Napojení přístroje do LIS zadavatele (OPEN LIMS Stapro)
Cenová nabídka zahrnuje dodání, instalaci, iniciální validaci, uvedení do řádného provozu a vyškolení personálu autorizovanou osobou ve shodě s platnými právními předpisy (zejména zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro).